WWW.EXALT.PL

Instrukcja obsługi wagi elektronicznej

## Ohaus PS Series Scales

- Poniższa instrukcja dotyczy wszystkich modeli PS-121 i PS- 251 różniących się jedynie zakresem ważenia.

- Odważnik kalibracyjny nie jest dostarczany wraz z wagą.

- Aby wskazania wagi były prawidłowe należy jej używać w optymalnej temperaturze, w środowisku pozbawionym kurzu lub wilgoci, bez wpływu pól elektrostatycznych i elektromagnetycznych, wibracji i ruchów powietrza.

- Użytkuj wagę ostrożnie delikatnie umieszczając ważone przedmioty na środku szalki wagi. Właściwe użytkowanie wagi PS pozwoli na jej długą i bezawaryjną eksploatację.

Instalacja baterii:

Baterie znajdują się fabrycznie w wadze.

# Obsługa wagi

Uwaga!!!

Przed uruchomieniem wagi należy przesunąć panel zabezpieczający będący jednocześnie szalką z pozycji blokady   do ważenia  !!! .Rysunek poniżej.

- Testowanie: Po włączeniu wszystkie segmenty wyświetlacza zapalają się na 2 sekundy zanim waga się wyzeruje.

- Symbol stabilnego wskazania: Z lewej strony wyświetlacza ukaże się gwiazdka wskazująca stabilność wagi i gotowość do pracy. Gwiazdka będzie niknąć kiedy pomiar będzie wykonywany i ponownie się pojawiać przy stabilnym stanie.

- Przeciążenie: Jeśli maksymalne obciążenie wagi zostanie przekroczone, na wyświetlaczu ukażę się symbol „E”. Należy niezwłocznie usunąć ważony przedmiot z szalki.

- Wartość negatywna: Jeśli z szalki usunąć ważoną masę wartość tary wyświetlana będzie ze znakiem minus. Aby ponownie wytarować wagę należy wcisnąć przycisk „On-Off/Zero.

- Zerowanie: Kolejne naważki mogą być stopniowo dodawane do ważonej próbki. Poprzez przyciśnięcie przycisku On-Off/Zero, waga ponownie wyświetli zero i pojawi się wskaźnik stabilnego odczytu. Po dodaniu kolejnej masy wciśnij ponownie On-Off/Zero.

#### Przyciski

##### ON-OFF/ZERO: Włączyć wagę baz obciążenia używając przycisku On-Off/Zero. Zerować / tarować wagę przy użyciu On-Off/Zero. Wyłączenie wagi	wagę wyłącza się za pomocą przycisku On-Off/Zero (przytrzymać) .

##### Cal/Unit: Przyciśnij krótko Cal/Unit aby zmienić jednostki ważenia. (gramy, funty/uncje,itd). Przyciśnij i przytrzymaj przycisk Cal/Unit aby rozpocząć procedurę kalibracji.

Kalibracja

Dla odpowiednich wyników należy regularnie kalibrować wagę. Jest to szczególnie ważne jeśli włącza się wagę po długim okresie nie użytkowania jej.

- Pozwól nagrzać się wadze dwie minuty zanim rozpoczniesz procedurę kalibracji.

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk Cal/Unit, aż pokaże się na wyświetlaczu napis CAL odnoszący się do trybu kalibracji zewnętrznej .

- Wcisnąć On-Off/Zero, na wyświetlaczu ukaże się „-C-”. Po dwóch sekundach zmieni się na np.: C 100 g. Umieść wymaganą masę kalibracyjną na środku szalki.

- Wcisnąć On-Off/Zero, na wyświetlaczu ukaże się ponownie napis „-C-” i  po chwili zmieni się na napis PASS waga powróci do funkcji ważenia. Kalibracja jest kompletna  jeśli waga poprawnie wyświetli masę odważnika i pomiar jest stabilny.

- Usuń odważnik kalibracyjny z szalki i wyłącz wagę. Włącz wagę ponownie. Jest ona gotowa do ważenia.

UWAGA: Jeśli wyświetli się napis „Cal E” zamiast napisu „PASS” oznacza to, kalibrację należy powtórzyć. Napis „Cal E” wyświetli się kiedy umieścimy na szalce niewłaściwy odważnik kalibracyjny lub błędnie przeprowadzimy procedurę kalibracji.

#### Akcesoria standardowe

- 2 baterie CR2032

Parametry

| Model | PS 121 | PS 252 |
| --- | --- | --- |
| Nośność (g) | 120 | 250 |
| Działka odczytowa (g) | 0,1 | 0,1 |
| Jednostki ważenia | g:oz;ozt;dwt |
| Kalibracja | Zewnętrzna z klawiatury |
| Czas stabilizacji | 2 sekundy |
| Odważniki kalibracyjne | 100g | 200g |
| Wskazanie przeciążenia | [E] |
| Automatyczne wyłączanie | 2 minuty bez pracy |
| Optymalna temperatura pracy | 18-25(C |
| Zasilanie | 2 baterie CR2032 |